一、简介

ZB-DJ100手动式打浆度测试仪是公司按国家标准要求研究开发的，主要用于测量稀释纸浆悬浮水速率的一种试验室常规仪器，具有成熟的结构和明确的技术要求。

本仪器采用手动结构，通过手动操作扳手来控制仪器，主要用调节重锤来作为仪器的动力来源（通过调节重锤的重量来调节上升速度），通过重锥重力来实现仪器的提升。因此仪器的操作非常简单。

本仪器采用弹簧预紧机构，使密封锤体的橡胶密封圈同滤水筒的底部紧密结合，增加了密封锤体的密封性。

- 标准依据

本仪器的参数，功能符号国家标准：GB/T3332-1982  浆料打浆度的测量法（肖伯尔—瑞格勒法）Determination of  beating degree for pulps (Schopper-rieger  method)

- 主要技术参数

1. 测量范围：0～100SR（肖伯尔度）。

2. 密封锥体的上升速度：100±10mm/s。

3. 底孔流速：取出伞形架，用塞子堵住侧流管孔，用手指堵住底孔，将20±0.5℃的蒸馏水1000±5ml倒入分离室，并记录底孔的排水时间，此时时间应是149±1s.

4. 剩余体积：用手指堵住底孔，将20±0.5℃的蒸馏水100ml倒入分离室中，得过量的水从侧流管完全流出后，放开底孔，将分离室流出的水收集起来。这些水的体积应为7.5～8.0ml之间。

- 仪器构造

ZB-DJ100手动打浆度测试仪是根据我国国家标准GB/T3332-1982浆料打浆度的测定法（肖伯尔——瑞格勒法）而设计的，其具体的部件结构参数如下：

1. 滤水筒结构特性主要尺寸：

a)滤水筒上部内径137mm;

b)滤水筒下部内径112.9±0.1mm（面积100cm2）

c)滤水筒上、下布部锥形连接过度部分的密封锥面斜角为450。

2. 打浆度仪滤水筒网安装在滤水筒和灌人室底之间，筒网应符合          如下要求：

a)筒网工作面积100cm2；

b)筒网材料为磷青铜丝；

c)筒网规格按ISO5267/1：1979附录A的A1：网子厚度0.40mm，       每10mm有24根纬线（纬线直径0.17mm）和32根经线（经线直径0.16mm）。

3. 密封锥体：

a)锥体大头直径120mm；

b)锥体锥形表面与垂直线夹角55°；

c)锥体大小端部连接一根铜管。铜管基本尺寸，外径20mm，内径10mm。铜管外圆对称部位应有两片轴向安装的叶片，以防止纸浆悬浮液产生旋涡；

d)锥体大端下部反锥面上嵌装一个橡胶密封圈，橡胶密封圈的硬度为肖氏30°。

4.分离室：

a)内腔形体由两部分构成，上部为直筒部分，其内径112.9mm（截面积100cm2），筒高35mm；

b)分离室内腔下部为锥形部分，锥角40°；

c)分离室锥筒内腔下部插一根侧管，侧管插入角度49°。侧管外径19±0.1mm，内径16±0.1mm。侧管上端切一斜面，斜面与锥体中心线夹角为12°；

d)分离室中部应安装伞形架，以防止水溅进侧管。

- 安置

1.将仪器放于平台上，调节仪器底部的四个调节旋钮，使仪器水平安置。

2.将仪器安置于干燥通分处，以便于仪器及环境保持干燥。

六、操作方法

1.样品制备：

试样均取自经解离的浆料悬浮液，如果未能确切知道浆料的浓度，则可先用蒸馏水或离子交换水是稀释成浓度约为0.22%的浆料并按照附录A规定办法测定其浓度。然后再将它稀释至0.198～0.202%的浓度，并调节温度至20±1℃。试样制备过程中，要避免在悬浮液里形成气泡。

- 试样测试：

逆时针摇动绳轮手把，使密封锥体与滤水筒底部接触，再稍微用力，听到“啪”一声，说明卡位成功。

取已制备好的浆料悬浮液1000±5ml于量筒中，搅拌均匀后立即倾入滤水筒，五秒钟后，稍往前扳动扳手（不可过于用力）。释放密封锥体，通过铜网的过滤水，经由分离室分别由底孔及侧流管排出，待侧流管不滴水时，读取侧流管底下的SR量筒的读值，即为测定的结果。

每一种浆料应作两次测定，取其算术平均值作为测定结果，但两个测定值间的相对误差不得超过4%。

- 仪器的清洗：

彻底清洗分离室和滤水筒。将滤水筒安置在分离室上，将20±1℃的蒸馏水或离子交换水倒入滤水筒以调整仪器温度，待水放尽后，将SR（肖伯尔—瑞格）量筒置于侧流管下面。同时在底孔下放一盛水量筒。

4.试验完毕处理：

试验完成后，擦干仪器上的水及污渍，通风晾干。

- 维护

1.仪器应该水平放置，保持仪器及环境清洁干燥。

2.仪器的清洁状况：

仪器内应无纤维等沉淀物，必要时可用洗涤剂清洗，并用清水彻底冲净。铜网的清洁度可用蒸馏水按仪器的操作步骤所述方法进行空白试验，如果测定结果超过4°SR，说明铜网必须清洗。也可用丙酮和软刷来刷洗，并用清水进行普通的冲洗。如果铜网不合格则应更换。

3.仪器的调节：

1）、底孔的尺寸：

取出伞形架，用塞子堵住侧流管孔，用手指堵住底孔，将20±0.5℃的蒸馏水500ml倒入分离室，片刻之后，放开底孔，让水流尽。堵住底孔，用20±0.5℃蒸馏水1000±5ml倒入分离室，并记录底孔的排水时间，此时间应是149±1s，如果时间太长，可用适当工具扩大孔眼，如果时间太短，则应该更换底孔。

2）密封锥体上升速度的调整：

将重锤的盖子拧开，可以通过调节重锤里面的调节块来进行调节，如果速度慢，可以增加适当的重量以加快上升速度，否则减少重块！

- 仪器配备

1.ZB-DJ100打浆度仪                                        一台

2.SR量筒                                      两个

3.扳手                                        两个

4.密封垫圈                                    一个

5.湿重网架                                    一个

6.铜网                                        一个

7.产品合格证                                  一份

8.使用说明书                                  一份

9.保修卡                                      一份

九、附录A

浆料浓度的测定

（补充件）

浆料浓度是指浆料样品的绝干浆重量与浆料样品的重量百分数。

A.1  仪器

a.量筒500ml

b.天平：称量不小于500g，感量0.5g的天平或称量不小于                100g，感量0.01g的天平。

c.称量瓶

d.干燥器

e.红外线快速干燥器或烘箱，其温度控制范围在105～150℃之间。

f.直径在90～150mm布氏漏斗。

A.2   样品的制备

A.2.1 试样应该在浆料充分搅拌均匀状态下快速采集，取试样数量可以一次采集，也可以分若干次少量采集混合而成。

A.2.3 如浆料浓度在0.3～1%之间，量出约500g试样，倒入已称过重量的容器内，并用天平称量出浆料净重。

A.3   测定步骤及结果的计算

A.3.1 称量瓶和滤纸是恒重：

将与漏斗尺寸相同并于所过滤的试样相适应的滤纸放入称量瓶内，置于红外线快速干燥器或烘箱内，在105～150℃温度范围内烘干，移入干燥器内，冷却后，以精确度为0.01g的天平称量。重复上述操作，两次连续的称量相差不大于0.01g时，即为称量瓶和滤纸的恒重。

A.3.2 试样的过滤及恒重：

将已放进恒重滤纸的布氏漏斗置于1000ml玻璃吸滤纸上，并用蒸馏水润湿。将容器中的浆料样品过滤，同时用少量水冲洗容器内壁，洗液应倒入漏斗一并过滤，为使滤液不含任何悬浮物，如有沉淀应再次倒入漏斗，必要时也可用更紧密滤纸重复试验，仔细地从漏斗上移出滤纸和纤维层，放入称量瓶里，与A.3.1相同，将称量瓶、滤纸和纤维层一起烘干至恒重。

A.3.3 浆料浓度X（%）按下面公式计算：

X=(a-b)/w╳100

式中：a——称量瓶、滤纸和纤维层的恒重，g；

b——称量瓶和滤纸的恒重，g；

W——浆料净重，g。

取两次测定的算术平均值作为测定的结果，测定值取至第二位小数。