# 简介

ZB-NZ135 MIT式耐折度仪是我公司按国家标准GB/T 2679.5-1995（纸和纸板耐折度的测定）研究开发的一种新型仪器。仪器具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印，具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果。仪器结构紧凑、体积小、重量轻、功能全、卧台式放置、操作方便、性能稳定，适用于各种纸板耐折度的测定。

仪器可实时显示双折次数，实验完毕后，记录折断时的次数，按“次数/对数”键，显示相应的对数值，按“统计”键，显示标准偏差和变异系数。按“打印”键，可打印出统计报告。

# 标准依据

本仪器参数、功能符合国家标准：

GB/T2679.5-1995 纸和纸板耐折度的测定（MIT耐折度仪法）

Paper and board—Determination of folding endurance(MIT tester)

# 主要技术性能

- 测量范围：0～99999次

- 折叠角度135±2°，折叠速度175±10次/min。

- 折叠头宽度为19±1mm，折口半径0.38±0.02mm。

- 弹簧张力4.91～14.72N，每加9.81N的张力，弹簧压缩至少17mm。

- 折叠口夹缝的距离为0.25，0.50，0.75，1.00mm。（四档）

- 折叠夹头旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N。

# 仪器构造

本仪器为光机电一体化结构。

机械部分包括电机传动部分和张力机构部分。在机械传动方面是通过电机带动曲柄滑块机构实现齿条的来回平动，再通过齿轮齿条的传动来带动折叠夹头来回135°转动。此传动机构传动比较平稳，经过多年的实践检验，是比较可靠的传动方式。张力机构通过下压张力杆使张力弹簧产生形变，形成的弹簧力对被测纸样施力。（被测纸样所受力大小由弹簧所产生的形变调节。）

仪器通过光电电路的检测能对被测纸样的双折次数进行计数，并能使电机在试样测试完毕后自动停止。同时，仪器还通过光电电路的检测实现折叠夹头的自动归位。

电气部分除了参数设定、测量显示外，还根据光电电路的检测对整机进行动作控制。此外，能够统计同组多个试样的实验数据：最大值、最小值、平均值和变异系数，并能将这些统计数据进行打印。电气部分主要由主板、电源板、显示面板和打印机组成。

仪器外观图

1、张力托          2、张力杆          3、张力指针          4、力值标签

5、锁紧旋钮        6、调节旋钮        7、张力夹头          8、折叠夹头

9、折叠夹头旋钮    10、张力夹头旋钮   11、控制箱面板      12、打印机口

13、张力杆紧固螺钉

# 安置

- 仪器应安放在坚固平稳的水平台面上。

- 将仪器电源线插入仪器左后下部的电源插座，以便为仪器供电。

# 面板说明

# 1、▲键：0-9调数用                 2、键：数字移位用

# 3、力值键:显示所需的弹簧张力       4、编号键：对试样编号

# 5、次数/对数键：次数与对数转换     6、统计键：显示参数的统计结果

# 7、打印键：用于打印数据            8、走纸键：用于引出打印纸

# 9、清除键：用于清除本次数据        10、慢动键：使折叠夹头处于慢动状态

# 11、终止键：使折叠夹头处于停止     12、启动键：使折叠夹头处于折叠状态

# 13、数据显示窗

# 操作方法

（一）开机

1．按通仪器罩壳后部的电源开关，仪器通电后预热若干分钟。

2．通电后显示窗显示“N-135”。

3．几秒后，折叠夹头将自动对中归位。

（二）设定参数

如试样设定已同你所需，则不必进行此项步骤，而直接进入第（三）步操作。

按“力值”键，显示仪器出厂时的力值“F  9.81”，按“▲”键，调整闪动位的值，按“  ”键，数字移位。（原则上只能选择4.91N或14.72N）设定完后，再按“力值”键，则完成设定。三档的刻度标尺图见下图。

（三）夹试样

按下张力托，使张力杆上的张力指针指示9.81N，旋紧张力杆紧固旋钮，将试样夹于张力夹头与折叠头之间，先固定张力夹头，再固定折叠夹头，夹试样时要求张紧并且不能扭曲。之后将张力杆紧固旋钮旋松。

（四）测定试样

按“启动”键，折叠夹头自动进行折叠，直到折断为止。在折叠时，窗口实时显示折叠次数，折断后，显示最后的折叠次数。

1、按“次数/对数”键，可显示L     X.XX。（即为以10为底双折次数对数值）

2、按“编号”键，则可对试样批次进行编号，按“▲”键，选择所要编的号数，再按按“编号”键完成设定，试样可按批次打印也可按单次打印。

3、按“统计”键，可显示当前测量次数、平均值、最小值、最大值、标准偏差及变异系数。

（五）清除

如本次折叠不满足要求，可按“清除”键，本次数据不记入统计原始数据，该次测试数据作废。

（六）打印

拉伸完一组试样后，如需打印该组试样的各项参数，在按“统计”、“打印”键后，即可打印出设定值；弹簧张力；测量值；试样个数及参数的平均值、最大值、最小值、标准偏差及变异系数。

打印格式如下：

***NZ-135 MIT***

GB/T   2679.5-1995      -------------仪器所用国标

Humi:                   ------------湿度

Temp:                   ------------温度

Force:     9.81N         ------------标准弹簧张力

Batch:     X             -----------试样批次号

No.    N     LgN       -----------试样号、折叠次数、对数折叠次数

0     XX    X.XX      -----------0号试样、折叠次数、对数折叠次数

1     XX    X.XX      -----------1号试样、折叠次数、对数折叠次数

2     XX    X.XX      -----------2号试样、折叠次数、对数折叠次数

.

.

.

.

Total:   X     samples  ----------- 总试样号数

A：    XX    X.XX   ---------- 试样折叠次数、对数折叠次数的平均值

Max:   XX    X.XX   ---------- 试样折叠次数、对数折叠次数的最大值

Min:   XX    X.XX   ----------  试样折叠次数、对数折叠次数的最小值

S:     XX    X.XX   ----------  试样折叠次数、对数折叠次数的标准偏差

C:     XX    X.XX   ---------- 试样折叠次数、对数折叠次数的变异系数

Data:                 ----------- 日期

（七）关机

按断电源开关，所有显示熄灭，设定的数据保存

# 校准与使用维护

（一）校准（必要时进行）

将所配给用户的砝码放在张力托上，（小的为4.91N,大的为9.81N）看张力指针是否指在对应刻度上，如有偏差，可用调节旋钮调节，使指针对应标准刻度线，而后再将锁紧旋钮顺时针锁紧。（调节旋钮锁紧旋钮的位置见仪器外观图）。

（二）维护

- 保持仪器清洁，随时清除粘附在夹头导槽内的纸屑和仪器表面的灰尘。

- 注意保护夹头的夹紧面，夹紧面上不应有异物灰尘，试验完毕后将两夹头面合拢，防止灰尘异物落入。

# 成套一览

1、ZB-NZ135 MIT式耐折度仪       一台

2、电源线                        一根

3、打印纸                        四卷

4、大砝码                        一个

5、小砝码                        一个

6、折叠夹头                      三只

7、产品合格证                    一份

8、使用说明书                    一份

9、保修卡                        一份

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

122

11

10

9

8

7

13

4．91N

9．81N

14．72N

7N

12

10

11

2

4

5

6

7

8

9

3

1

13