一、产品概述

ZB-NZ135耐折度测定仪是测定纸张、纸板及其他片状材料耐折叠疲劳强度的专用仪器。根据国际通用的MIT式耐折工作原理设计 。

仪器采用光电控制技术能使折叠夹头在每次实验后自动归位，方便了下一次的操作。仪器具备强大的数据处理功能：不但能够对单一试样的双折次数及相应的对数值（耐折度）进行转换，而且能够统计同组多个试样的实验数据，能够统计出同组试样的最大值、最小值、平均值和变异系数，这些数据存储在微电脑内，通过数码管显示。采用精密电机伺服控制，定位精确。仪器具有技术先进、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点，是造纸、包装、科研及产品质量监督检验等行业和部门理想的试验设备。

二、执行标准

ISO 5626《纸耐折度的测定》

GB/T 457《纸和纸板 耐折度的测定》

三、主要性能特点

1、微型计算机控制技术，开放式结构，操作简单方便、安全可靠。

2、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；

3、测试完毕,自动回到零位功能；

4、光机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

四、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电 源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围 | 0～99999次 |
| 折叠角度 | 135°±2° |
| 张力范围 | 4.9～14.7N |
| 折叠头缝合规格 | 0.25mm、0.50mm、0.75mm、1.00mm四种 |
| 折叠口圆角半径 | R0.38mm±0.02mm |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 320ⅹ320ⅹ450 |
| 净重kg | 35 |